MULTISTIX  10 SG prueba para glucosa, bilirrubina, cetonas (ácido acetoacético), gravedad específica, sangre, pH, Proteína, urobilinógeno, nitritos y leucocitos en la orina.

El Punto de Prueba Cuidado del programa (POCT) de la Universidad de Vanderbilt Medical Center (VUMC) es supervisado y coordinado por el Comité Directivo del POCT como fletado por la Junta Médica del Centro Médico. El Comité Directivo del POCT administra el programa con el objetivo principal de satisfacer las necesidades clínicas de la manera posible más rentable. Con el fin de ofrecer, tanto para el cumplimiento normativo y la utilización adecuada de POCT, cualquier área clínica que deseen realizar POCT deben ser aprobados por el Comité Directivo POCT y debe mantener un rendimiento aceptable de acuerdo a los criterios establecidos en la política del hospital 20-23.

## I.                     PRINCIPIOS:

La reacción de Siemens Multistix 10 SG tiras de ensayo depende de desarrollo del color como un indicador de la concentración de las siguientes reacciones de prueba.

La reacción de la prueba pH utiliza el rojo de metilo / bromotimol sistema indicador azul, que proporciona lecturas de pH 5,0 a 8,5. El color de las almohadillas de prueba cambia de naranja a verde a azul en este rango de pH.

La prueba de glucosa se ​​basa en una reacción enzimática secuencial doble, que requiere glucosa oxidasa, peroxidasa, y yoduro de potasio. Una enzima específica de la glucosa, la glucosa oxidasa, cataliza la formación de ácido glucónico y H 2 0 2 de la oxidación de la glucosa. La enzima peroxidasa cataliza la reacción de H 2 0 2 con un cromógeno yoduro de potasio para oxidar el cromógeno a colores que van del verde al marrón.

La reacción de proteínas utiliza tetrabromofenol reactivo azul tamponada a un pH de 3. Este método colorimétrico se basa en un concepto conocido como el "error de proteína de indicadores," en el que el punto de cambio de color de ciertos indicadores de pH tamponado es diferente en la presencia o ausencia de la proteína. Los colores van desde el amarillo (negativo) a través de color verde amarillo, verde y azul-verde, a medida que aumenta la positividad. La almohadilla de análisis de proteínas es más sensible a la albúmina de globulinas (como la gamma-globulina, Bence Jones, hemoglobina y mucoproteína), y un resultado negativo no excluye necesariamente la presencia de estas otras proteínas

La reacción cetona utiliza reactivo de nitroprusiato de sodio, el cual, en presencia de ácido acetoacético produce un cambio de color de piel de ante-rosa (negativo) a púrpura a medida que aumenta la concentración de cetona. Acetona y ácido hidroxibutírico-B no se detectan con este método.

La reacción de la bilirrubina se produce cuando la bilirrubina reacciona con la sal de diazonio (2,4 dicloroanilina) para formar un color bronceado.

Urobilinógeno reacción es debido a la reacción de urobilinógeno con p-diethylaminobenzaldehyde, (en medio ácido), produciendo un color rojo-rosa.

Reacción esterasa de leucocitos es debido a derivatizado éster de aminoácido pirrol y sal de diazonio. Los leucocitos de la serie de granulocitos contienen la enzima, esterasa, en sus gránulos. Esta enzima cataliza la hidrólisis del éster de aminoácido para liberar el compuesto de pirrol, a su vez reaccionar con la sal de diazonio, que resulta en un color púrpura.

Nitrito de reacción se produce cuando nitrito reacciona con ácido p-arsanílico proporcionando un compuesto de diazonio que, a su vez, se acopla con un reactivo quinolin para producir un color rosa uniforme. Puntos o bordes rosados ​​no deben ser interpretados como positivos.

La reacción específica de prueba de la gravedad se basa en el cambio pKa aparente de ciertos polielectrolitos pretratados en relación con la concentración iónica. En presencia de un indicador, color varía desde el verde profundo de azul en la orina de la concentración iónica baja a través de verde y amarillo-verde en la orina mediante el aumento de la concentración iónica. Esta reacción emplea a 2,8% w / w de azul de bromotimol, 68,8% w / w / poli (metil vinil éter / anhídrido maleico); 28.4% w / w / hidróxido de sodio.

Reacción de sangre se basa en la actividad similar a la peroxidasa de la hemoglobina, que cataliza la reacción de dihidroperóxido de diisopropilbenceno y utiliza 3, 3'5, 5 '-tetrametilbencidina. La sangre se detecta como glóbulos rojos intactos o como hemoglobina libre, aunque la almohadilla de reactivos es mucho más sensible a este último. La reacción se basa en la liberación de oxígeno del peróxido por la actividad similar a la peroxidasa de hemo. En esta prueba un compuesto bencidina se oxida a un producto de color que van del naranja al verde a azul oscuro.

## II.                   CAMPO DE ACCIÓN:

Pruebas de tiras reactivas de orina puede ser realizada por VUMC RN, LPN, Atención al Paciente Socios / técnicos, técnicos de quirófano, y los externos de enfermería que trabajan en áreas / unidades aprobadas por el Comité Directivo POCT para realizar punto de atención orina reactivo de ensayo de franjas. Para mantener este privilegio, la prueba debe llevarse a cabo de conformidad con la política del hospital VUMC POCT. Todo el personal de ensayo que realiza debe asistir a la orientación POCT, pruebas de competencia cada año, y seguir el protocolo de ensayo establecido.

III.                PROPÓSITO:

Siemens Multistix 10 SG y otras diversas tiras de prueba de reactivos Siemens se utilizan como procedimiento de detección para controlar el metabolismo de carbohidratos, función renal y hepática, equilibrio ácido-base y las funciones de las vías urinarias. Se recomienda un examen microscópico de confirmación se realiza en la muestra original, si alguno de los siguientes son positivas:

- Sangre, proteínas, nitritos, leucocitos

La evaluación adicional o pruebas se pueden realizar en la muestra original si los siguientes son positivas:

- La bilirrubina, cetonas

- RECOGIDA:

### A. Condiciones para la Preparación del Paciente

- Siga Preparación del paciente y del Procedimiento Colección de Point of Care Testing política.

- Tipo de muestra

- Al menos 12mls de orina (primera orina de la mañana se recomienda)

- Devoluciones Condiciones

- Utilice las precauciones estándar

- Recoger en un recipiente limpio y seco.

- No centrifugue

- No se recomienda el uso de preservativos.

- Prueba de orina inmediatamente. Refrigerar si la prueba no se puede realizar dentro de la hora de anular y dejar que vuelva a la temperatura ambiente antes de la prueba.

- La orina con la exposición prolongada a la temperatura ambiente y la luz puede producir resultados alterados para bilirrubina, urobilinógeno, pH, glucosa, y pruebas de nitrito.

#### V.   REACTIVOS / SUMINISTROS:

Siemens Multistix 10 SG tiras de prueba de reactivos (en base a peso seco en el momento de la fecundación)

- Glucosa: 2,2% w / w de la glucosa oxidasa; 1,0% w / w peroxidasa; 8,1% w / w de yoduro de potasio; 69,8% w / w tampón; 18,9% w / w ingredientes no reactivos

- Bilirrubina: 0,4% w / w de la sal de diazonio de 2,4-dicloroanilina; 37,3% w / w tampón; 62,3% w / w ingredientes no reactivos

- Cetona: 7.1% w / w de nitroprusiato de sodio; 92,9% w / w de tampón

- Gravedad Específica: 2.8% w / w de azul de bromotimol; 68,8% w / w de poli (metil vinil éter / anhídrido maleico); 28.4% w / w de hidróxido de sodio

- Sangre: 6.8% w / w de dihidroperóxido de diisopropilbenceno; 4,0% w / w de 3,3 ', 5,-tetrametilbenzidina; 48,0% w / w tampón; 41,2% de ingredientes no reactivos

- pH: 0.2% w / w de rojo de metilo; 2,8% w / w de azul de bromotimol; 97,0% w / w ingredientes inactivos

- proteína: 0,3% w / w de tetrabromphenol azul; 97,3% w / w tampón; 2,4% w / w ingredientes no reactivos

- Urobilinógeno: 0.2% w / w de p-diethylaminobenzaldehyde; 99,8% w / w ingredientes no reactivos

- Nitrito: 1.4% w / w de ácido p-arsanílico; 1,3% w / w de 1,2,3,4-tetrahidrobenzo (h)-quinolin-3-ol; 10,8% w / w tampón; 86,5% w / w ingredientes no reactivos .

- Los leucocitos: 0,4% w / w de éster de aminoácido pirrol derivatizado; 0,2% w / w de sal de diazonio; 40,9% w / w de tampón; 58,8% w / w ingredientes no reactivos

BIO-RAD Sistema de Control - Nivel de control de orina I y Nivel II: Los eritrocitos humanos, componentes de origen animal, productos químicos y conservantes.

- ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD:

- Tiras reactivas deben ser almacenados en el vial tapado original a temperatura ambiente (por debajo de 85 grados F / 30 grados C). Vuelva a colocar la tapa inmediatamente después de retirar la tira reactiva.

- Tiras reactivas abiertos pueden usarse hasta la fecha de caducidad impresa en el vial si las pruebas de control de calidad es aceptable.

- Niveles de control de BIO-RAD cuantificar 1 y 2 serán estables hasta la fecha de caducidad del fabricante cuando los controles se almacenan sin abrir a 2-8 ° C (36-46 ° F).

- Los viales de los niveles de control BIO-RAD cuantificar 1 y 2 una vez abierto se mantendrán estables durante 31 días cuando se almacena bien tapados a 2-25 ° C (refrigerado o temperatura ambiente).

- Todas las tiras de reactivos y el control de calidad (QC) deben ser etiquetados con las iniciales del personal y una fecha de vencimiento válida.

- No congele la solución de control

- No guarde las tiras reactivas a la luz solar directa

# VII.              CALIBRACIÓN:

N / A

##### VIII.           CONTROL DE CALIDAD (QC):

- Los sistemas de control evalúan la exactitud de la técnica de las pruebas, así como la función y la estabilidad de los productos utilizados.

- Control de calidad (Nivel I-negativo y Nivel II-positivo) debe ser revisada cada 24 horas s en cada botella abierta de tiras reactivas Multistix 10SG que están siendo utilizados para las pruebas de los pacientes.

Pruebas de Control de Calidad de procedimiento:

- Compruebe que t fecha de caducidad en el control de botella (vence 1 mes después de abrir) y verifique que el lote # del paquete de control Insertar coincide con el lote # de la solución de control.

- Deje que la solución de control para llegar a la temperatura ambiente (15-30 minutos). Verifique las tiras reactivas están en fecha para su uso.

- Retire la tira reactiva e inmediatamente vuelva a tapar el vial.

- Agite la botella de control suavemente para mezclar y retire la tapa del gotero.

- Invierta el frasco de control y aplicar material de control directamente a través de cada pad apretando suavemente el frasco, asegurándose de no tocar la punta de la botella para probar almohadillas tira y cada pad está mojado. Limpie la punta del frasco y coloque la tapa.

- Retire el exceso de control por parte de la inclinación de la tira reactiva en el borde de borrar. (Esto evitará que los cojines de color de correr juntos)

- Lea las reacciones de color mediante la comparación de cada pad a la prueba correspondiente en carta de color de la etiqueta. Cada prueba debe leerse en los horariosestablecidos por el fabricante en la etiqueta impresa.

- Registre cada resultado de la prueba, ya que se lee. Comparar los resultados con el paquete de control Insertar escrito en POCT Registro de control de calidad.

Resultados del control de calidad deben estar dentro de los rangos esperados (aceptables) antes de realizar las pruebas de los pacientes.

El paquete de control Insert se incluye con cada botella de control de entrega al área de atención al paciente y debe ser puesto en el área donde se realiza y registra las pruebas de control de tiras reactivas.

Los resultados que obtenga al ejecutar el control debe corresponder a la inserción.

Siempre vuelva a colocar el inserto cuando el nuevo lote # de control se coloca en uso.

CONTROL DE CALIDAD PROSPECTO (resultados esperados)

|  | VISUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALITO | NIVEL II * LOT # A2502 |  | * Este lote # cambiará. Los valores de control pueden variar de un lote a otro. SIEMPRE asegúrese de que el lote # en el paquete de control Insertar coincidir el lote # en la botella de control de la orina. Este paquete de control de inserción está dentro de cada caja de controles |
| GLUCOSA | 250-500 mg / dl |  |  |
| BILIRRUBINA | Pequeño - Moderado |  |  |
| TONO TECLA | 15 - 40 mg / dl |  |  |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 1,010-1,020 |  |  |
| SANGRE | Moderado - Large |  |  |
| pH | 7,0-8,5 |  |  |
| PROTEÍNAS | 30 -. 100 mg / dl |  |  |
| Urobilinógeno | 2-4 EU / dl |  |  |
| NITRITO | Positivo |  |  |
| LOS LEUCOCITOS | Trace - Pequeño |  |  |

Si el control no está dentro de los intervalos previstos siguen los pasos de acción correctiva se describen a continuación

B.               Acción Correctiva

- Revise las fechas de caducidad en las botellas de control de orina y tiras reactivas. Si los suministros son "fuera de fecha", obtener nuevos suministros. Si los suministros son "fecha", repita la prueba.

- Si el valor obtenido queda fuera de rango, reemplace la botella de control y vuelva a ejecutar.

- Si el valor obtenido queda fuera de rango, reemplace vial de tiras reactivas y vuelva a ejecutar.

- Si el valor obtenido queda fuera de cobertura, llame al POCT Centro al 3-5707 o 3-8.416

- PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DEL PACIENTE

Observar las precauciones estándar

- Mezclar bien antes de orina inmediatamente antes de la prueba.

- Retire una tira de la botella de tiras reactivas, y coloque la tapa. Sumergir la tira reactiva en la orina (todas las pastillas de reactivo debe ser húmedo), a continuación, retire de inmediato.

3.               Retire el exceso de orina arrastrando el borde de la tira en la parte superior del recipiente de la muestra, luego seque tira reactiva por la inclinación de su borde en una toalla de papel.

4.               Comparar almohadillas con reactivo en la correspondiente carta de colores en la etiqueta de la botella en los tiempos especificados. Registrar los resultados a medida que se leen. Dado que algunas reacciones de color se desarrollan con el tiempo, es importante leer reacciones en los tiempos recomendados.

5.               Se recomienda que un examen microscópico de la muestra original se lleva a cabo cuando cualquiera de los siguientes analitos son positivos: sangre, proteínas, nitrito, o leucocitos esterasa. Los exámenes adicionales pueden ser realizados si los exámenes de bilirrubina o cetonas son positivas.

Recomendado tira reactiva Lea las épocas:

Glucosa               30 segundos

La bilirrubina               30 segundos

Las cetonas               40 segundos

Peso específico               45 segundos

Sangre               60 segundos

pH               60 segundos (se puede leer de inmediato)

Proteína               60 segundos

Urobilinógeno               60 segundos

Nitrito               60 segundos

La esterasa leucocitaria               60 segundos (Pos.) -120 segundos (neg)

- RESULTADO DE INFORMES:

Nombres resultado de la prueba se pueden abreviar como se muestra a continuación. Usted debe incluir a las unidades para cada resultado en su caso, al informar los resultados de las pruebas del paciente en la historia clínica permanente. El uso de los símbolos (+ / -) no son aceptables cuando se informa a los pacientes o los resultados del control de calidad.

| ## TEST | ## ABREVIATURA DEL | ## UNIDADES | ## NORMAL RANGOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ## GLUCOSA | ## GLU | ## mg / dl | ## NEGATIVO |
| La bilirrubina | BIL |  | ## NEGATIVO |
| Cetona | KET | mg / dl | ## NEGATIVO |
| Peso específico | SG |  | 1,016-1,022 |
| ## PH | PH |  | 5.0-8.0 |
| Proteína | PRO | mg / dl | ## NEGATIVO |
| Urobilinógeno | URO | EU / dl | ## 0,2-1,0 |
| Nitrito | NIT |  | ## NEGATIVO |
| Sangre | BLO |  | ## NEGATIVO |
| Los leucocitos | LEU |  | ## NEGATIVO |

- DOCUMENTACIÓN:

Registre la siguiente información sobre el control de calidad apropiado (QC) Log Hoja:

- Fecha y hora de las pruebas de control.

- Tira reactiva lote # y fecha de vencimiento.

- Mucho control n ° y fecha de vencimiento.

- Los resultados de control.

- Cualquier acción correctiva.

- Iniciales y título del trabajo de las pruebas persona que realiza.

NOTA:                Si el control de calidad no se realizó debido a la cabecera del paciente no es necesaria en una fecha o turno dado, "Sin pruebas del paciente" se debe indicar en la hoja de registro.

Registre la siguiente información en la historia clínica del paciente:

- Fecha y hora de la cabecera del paciente

- Resultados de la tira de prueba

- Iniciales y título del trabajo de las pruebas persona que realiza.

- Multistix Lote # & fecha de vencimiento

Temperaturas de refrigeración de almacenamiento deben ser verificados y registrados diariamente en los registros previstos.

- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD:

El director o su designado tiene la supervisión de los siguientes requisitos:

- Todo POCT realizado en las áreas de cuidado del paciente han sido aprobados por los laboratorios de diagnóstico y el Estado de Tennessee.

- La prueba se realiza sólo por el personal autorizado por los Laboratorios de Diagnóstico y el Estado de Tennessee.

- Todo el personal está capacitado antes de la prueba, y se evaluó su competencia anual.

- Las personas responsables de la formación del personal y / o revisión de cumplimiento, (control de calidad y la documentación de los pacientes), han asistido a las sesiones de formación adecuados proporcionados por el POCT Apoyo Centro.

- Registros de formación inicial, los registros actuales de competencia anuales y registros de habituación "designados" deben ser accesibles.

- Notificación a la POCT Apoyo Centro de cualquier cambio o transferencia de personal de pruebas.

- Procedimientos de prueba actuales y accesibles a todo el personal de la prueba.

- Se llevan a cabo procedimientos de control de calidad y mantenimiento, documentados y revisados ​​por el cumplimiento por el gerente o la persona designada por lo menos semanalmente, y se puede acceder por dos años luego de la revisión. Cualquier medida correctiva que se observa, que se registra en los registros.

- Revisión de rutina de los registros médicos de los pacientes al azar por director o la persona designada para verificar el cumplimiento con la documentación resultado de la prueba del paciente como se describe en los procedimientos de prueba. Ejemplos deben estar disponibles para las inspecciones.

- Todos los suministros de pruebas son almacenados y etiquetados de acuerdo a las instrucciones que se encuentran en procedimientos de pruebas individuales.

- Información de las pruebas de aptitud de la PAC, como se requiere, se realiza de acuerdo a las instrucciones adjuntas y los resultados y pidió regresó al POCT Apoyo Centro dentro del marco de tiempo especificado.

Diagnóstico Laboratorios POCT Apoyo Centro Proporciona:

- Apoyo técnico

- Formación

- El contenido de los materiales de capacitación y procedimientos de prueba

- Validación e implementación de metodologías de prueba

- Asistencia en la solicitud de privilegios de pruebas

El Comité Directivo del POCT es fletado por la Junta Médica VUMC y tiene la autoridad de revocar los privilegios de prueba.

- LIMITACIONES:

- Los medicamentos que contienen colorantes azoicos (por ejemplo Pyridium) nitrofurantoína (Macrodantin por ejemplo), y de riboflavina, causan el color anormal de la orina y pueden afectar el desarrollo del color en la almohadilla reactiva resulta en resultados positivos y falsos negativos.

- El pH de la orina puede ser alcalina en pie debido a la liberación de C0 2 o la producción de amoniaco por las bacterias de división de urea. El pH de la orina altamente alcalina puede parecer más bajas debido a un efecto "de gestión sobre" donde tampón de ácido de la almohadilla de reactivo de proteína se ejecuta sobre la almohadilla de pH adyacente. Orinas altamente pigmentadas pueden enmascarar la reacción de color.

- Los falsos negativos en el nivel de la glucosa de traza se puede ver cuando los niveles elevados de cetona o ácido ascórbico presentes.

- Proteínas falsos positivos pueden ser vistos con muy amortiguados, orinas alcalinas, la exposición a los compuestos de amonio cuaternario, o exposición a limpiadores de la piel que contienen clorhexidina.

- Resultados falsos positivos cetónicos pueden ser vistos en las muestras de orina altamente pigmentadas y en la presencia de altos niveles de levodopa.

- Resultados de la bilirrubina falsos negativos pueden ocurrir con muestras antiguas debido a la oxidación de la bilirrubina y los niveles de ácido ascórbico> 25 mg / dL. Indican drogas pigmentadas y otras pueden interferir con la interpretación de la prueba.

- Resultados falsos positivos de urobilinógeno pueden ocurrir con ácido para-aminosalicílico (una droga bacteriana) y sulfonamidas. Los falsos negativos resultados pueden ocurrir cuando el formaldehído está presente. Orinas altamente pigmentadas pueden enmascarar la reacción de color.

- Agentes oxidantes fuertes pueden causar resultados falsos positivos de leucocitos. Lectura falsamente rebajado puede ser causada por elevada: 1) la glucosa ( 3.000 mg / dl); 2) la gravedad específica; 3) proteína; 4) diversos fármacos incluyendo, tetraciclina, cefalotina, cefalexina y ácido ascórbico. Orinas altamente pigmentados, especialmente los que contienen colorantes azoicos, pueden enmascarar esta reacción.

- Nitritos falsos negativos pueden ocurrir con: 1) los niveles de ácido ascórbico> 25 mg / dL en los niveles bajos de nitrito; 2) el tiempo de incubación inadecuada de la vejiga (<4 horas), y 3) la falta de nitrato en la dieta, y 4) la gravedad específica de la orina alta.

- Orinas alcalinas altamente tamponada es causa frecuente de baja la gravedad específica en relación con otros métodos. La gravedad específica elevados pueden ser obtenidos en la presencia de cantidades moderadas (100 - 750 mg / dL) de proteína.

- De sangre positivo falso puede ocurrir con ciertos contaminantes oxidantes como el hipoclorito y peroxidasa microbiana. Gravedad específica elevada puede reducir la reactividad de la prueba.

###### Sensibilidad:

Glucosa                             75 -125 mg / dl

La bilirrubina                             ,4-,8 Mg / dl

Cetona                             5 - 10 mg / dl

Sangre                                           0,015 a 0,062 mg / dl

Proteína                             15 - 30 md / dl

Nitrito                                           0,06 a 0,1 mg / dl

Los leucocitos                             5 -15 células / HPF en la orina clínica

Linealidad:

Glucosa                             2000

La bilirrubina                             Grande

Cetona                             160

Peso específico               1.030

pH                                           8.5

Proteína                             2000

Urobilinógeno                             8.0

Nitrito                                           Positivo

Sangre                                           Grande

Leucocito                             Grande

- NOTAS DE PROCEDIMIENTO:

- La orina debe ser recogida en un recipiente limpio y seco libre de cualquier residuo de detergentes o desinfectantes ya los oxidantes contienen en dichos productos de limpieza puede provocar que las áreas de prueba en las tiras reactivas de orina de la sangre y la glucosa para indicar resultados falsos positivos.

- No toque el área de pruebas con cualquier cosa excepto la solución de orina o control.

- No utilice las tiras reactivas si han cambiado de color las zonas de pruebas.

- No cortar o manipular las tiras reactivas.

- Debido a que esta prueba se lee visualmente y requiere la diferenciación del color, las personas con daltonismo no deben interpretar los resultados.

- Si la detección de tiras reactivas de orina no está disponible debido a QC, problemas de suministro o dotación de personal, las muestras de pacientes deben ser enviados al laboratorio del hospital para su análisis.

- SEGURIDAD:

Observar las precauciones estándar

- El personal utilizando el Siemens Multistix 10 SG deben utilizar equipo de protección personal (PPE) cuando se realiza la prueba de tiras reactivas de orina.

- OSHA y los protocolos de la institución para el manejo de materiales biológicos peligrosos se deben observar en todo momento.